## ICL-FORM-ECG
|  | INSPECCION Y MANTENIMIENTO | [5 empty] | ICL-FORM-ECG
|  | PREVENTIVO DE ELECTROCARDIOGRAFO | [5 empty] | Versión:
Vigencia
Equipo: Electrocardiografo |  |  | Modelo: AT-101 |  |  | Edificio: | Barrio Parque
[6 empty] | Sector: | Consultorio
N° serie: 080.20006 |  |  | Marca: SCHILLER |  |  | Ubicación: | 2° Piso
[6 empty] | Fecha: | 2024-09-05
[6 empty] | Orden M: | 9230555
[6 empty] | Realizó: | Henry Salinas
Instrumental utilizado |  | Marca | Modelo | N° de serie | Fecha últ. calibración
MULTIPARAMETRICO SIMULADOR |  | Fluke | PROSIM 8 | 3220051 | 2024-05-02
ANALIZADOR SEG. ELECTRICA |  | FLUKE | ESA 620 | 2982052 | 2024-05-03
Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda) | [6 empty] | SI | NO
Inspección superada, el equipo es apto para el uso | [6 empty] | x
El equipo ha necesitado reparación | [6 empty] | x
El equipo no está reparado. No se puede usar | [7 empty] | x
El equipo se de DE BAJA | [7 empty] | x
Comentarios: fue necesario reparar la impresora.
Puntos de inspección
8.1 | Test Cualitativo: Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda | [5 empty] | Pasó | Falló
8.1.1 | Chasis | [5 empty] | sí
8.1.2 | Montajes | [5 empty] | sí
8.1.3 | Frenos del Carro | [5 empty] | N/A
8.1.4 | Enchufe y Base de Enchufe | [5 empty] | sí
8.1.5 | Cable de Red | [5 empty] | N/A
8.1.6 | Amarres contra tirones | [5 empty] | sí
8.1.7 | Interruptores y Fusibles | [5 empty] | sí
8.1.8 | Cables de ECG | [5 empty] | sí
8.1.9 | Terminales y Conectores | [5 empty] | sí
8.1.10 | Electrodos | [5 empty] | sí
8.1.11 | Teclas y Mandos de control | [5 empty] | sí
8.1.12 | Baterias y su cargador | [5 empty] | No se cambió
8.1.13 | Indicadores y Display | [5 empty] | sí
8.1.14 | Respuesta de 1 mv | [5 empty] | sí
8.1.15 | Etiquetado | [5 empty] | sí
8.1.16 | Accesosrios | [5 empty] | sí
8.1.17 | Trazado de Calidad | [5 empty] | sí
8.1.18 | Transporte del papel | [5 empty] | sí
8.2 | Test de Aceptacion | [5 empty] | Pasó | Falló
8.2.1 | Repuesta | [5 empty] | N/A
8.2.2 | Factor de Rechazo en Modo común CMRR | [5 empty] | N/A
8.2.3 | Artefactos | [5 empty] | sí
8.3 | Test Cuantitativo | [5 empty] | Pasó | Falló
8.3.1 | Calibración | [5 empty] | sí
8.3.2 | Linealidad | [5 empty] | sí
8.3.3 | Velocidad del papel | [5 empty] | sí
8.4 | Mantenimiento Preventivo | [5 empty] | Pasó | Falló
8.3.1 | Limpieza Exterior | [5 empty] | si
8.3.2 | Lubricacion | [5 empty] | N/A
8.3.3 | Reemplazar filtros y Baterias | [5 empty] | si
8.3.4 | Test de Seguridad Electrica | [5 empty] | N/A
9.1 | Mediciones en frecuencia
| 30 PPM | [5 empty] | Valor medido
30
| 40PPM | [5 empty] | Valor Medido
40
| 60PPM | [5 empty] | Valor Medido
60
| 80PPM | [5 empty] | Valor Medido
80
| 90PPM | [5 empty] | Valor medido
90
| 100PPM | [5 empty] | Valor Medido
100
| 120PPM | [5 empty] | Valor Medido
120
| 140PPM | [5 empty] | Valor Medido
140
| 160PPM | [5 empty] | Valor Medido
160
| 180PPM | [5 empty] | Valor Medido
180
| 200PPM | [5 empty] | Valor Medido
200
| 220PPM | [5 empty] | Valor Medido
220
| 240PPM | [5 empty] | Valor Medido
240